## Slide 1: Pixels hybrides pour rayons X Les détecteurs XPAD

## Slide 2: La collaboration XPAD
Début en 1997 ..(CPPM+ CNRS cristallographie)
  Motivations principales :
    Dynamique de comptage
    Eviter l’effet de « blooming »
  Caractéristiques demandées :
    5 à 25 keV (même avec pertes d’efficacité)
    Pixels de l’ordre de 250 *250 µm
    107 photons/mm2/seconde
    Dynamique de comptage « infinie »

## Slide 3: XPAD : Principes
Rf
Shaper
Threshold adjustment dac
CSA
Cf
Ctest
Counting and read-out logic
Discriminator
Photon
électronique
+
+
+
-
-
-
capteur
  Détecteurs à pixels hybrides (capteur Si)
  Seuillage en énergie
  Mise en forme et taille compteur adaptés au taux de comptage et à la fréquence de lecture

## Slide 4: XPAD 1 & 2: Réalisations
XPAD 1 & 2
  Techno AMS 0.8 µm , 600 pixels /chip
  Pixels de 330 µm ( réutilisation des capteurs « Delphi »)
  Compteur 16 bits avec lecture débordement au vol
XPAD1
XPAD2

## Slide 5: XPAD 1 & 2: Réalisations ..
Diffusion aux petits angles :
200 images de 10 ms espacées de 2 ms
L’échantillon reste dans le faisceau durant 100 ms environ.
Ralenti, ESRF, 2004
XPAD 2 :
Cartes d’acquisition (ESRF) permettant :
De connecter en parallèle 8 détecteurs de 8 cm2 chacun ( 38000 pixels sur 64 cm2)
Temps min d’acquisition image : 2 ms
Mémoire locale : 223 images 32 bits
Transfert des images par Ethernet
Vitesse de transfert maximale : 15 ms/image

## Slide 6: XPAD3
XPAD 1 & 2 : Les défauts
  Beaucoup de pixels défectueux
  Trop grande dispersion des seuils
  Rendement bump-bonding moyen
Collaboration XPAD3 : CPPM, Institut Louis Néel, Soleil
  Nouvelle techno : IBM 0.25 µm
  Pixels beaucoup plus petits : 130 µm
  9600 pixels par chip (1.6 cm2)
  Compteur 12 bits +1, lecture continue durant le comptage
  Bump-bonding IZM (avec l’expérience Atlas)

## Slide 7: XPAD3
Résultats :
  Seuils réglables à 0.5 keV RMS
  Très peu de pixels défectueux
  Rendement de bump-bonding élevé (détecteur Si 500µm)
XPAD1
XPAD3

## Slide 8: XPAD3 …
Réalisation de détecteurs
  Barrettes 7circuits = 67200 pixels
    30 réalisées
  Puis de détecteurs complets (8 barrettes)/ plat ou tuilés
  Acquisition (en cours)
    1000 images (12 bits)/s
    Stockage local
    Transfert vers PC (bus PCI express)

## Slide 9: Matériaux à Z élevé
Intérêts :
  Efficacité après 20 keV
  Résistance aux radiations (protection électronique)
Inconvénients :
  Matériaux « difficiles »
    Petites dimensions
    Fragilité
    Hybridation
    Polarité (collecte e-)
JRA HIZPAD :
  But : “ to develop the technologies needed for sustainable production of high-Z semiconductor sensors to be used in X-ray pixel detectors “
  750 k€

## Slide 10: CdTe sur XPAD3
  CdTe avec contacts Schottky
  Fournisseur Acrorad, bonding AJAT
  Collecte de trous ( polarisation 900V/ 750µm)
Am 241

## Slide 11: CdTe sur XPAD3
8keV
Mesures Soleil
SAXS sur CdTe, 8keV (ESRF)
Mesure efficacité Si (500µm) et CdTe (700µm), Soleil

## Slide 12: Conclusions & futur
Maturité des électroniques pour sources de lumière actuelles :
  Résistance aux radiations
Explorer les matériaux à Z élevé :
  Résoudre les problèmes actuels
  Chip XPAD3.2 avec version e-
  Dépendance avec les fournisseurs de cristaux
  Intégration 3D ( à la RelaxD) pour pallier les faibles dimensions
Nouveaux concepts pour les sources de type XFEL
  Bunchs très proches en temps
  Résistance aux radiations ( luminosité )